核酸提取纯化系统参数要求

一、数量：一套

二、预算：230000元

三、技术参数

1.用途：全自动核酸提取纯化系统，标签蛋白纯化、噬菌体淘洗、食源性微生物（O157大肠杆菌、李斯特菌、沙门氏杆菌等）富集无需离心或过滤操作, 核酸产物直接用于定量PCR检测、测序；

2.适用样本来源：血液、体液、动植物组织、拭子、培养细胞、细菌、病毒、土壤等标本；

3.工作原理：磁珠法，可在不同样品板/管间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸，蛋白等样品；

4.样品通量：> 20个；

5.工作体积：30-5000μl，至少配两种磁头，标准磁头30-1000μl；大体积磁头200-5000μl；洗脱体积：30-200μl或更宽泛；

6.仪器自动装卸磁套，由软件制定任意放置位置，无需手工操作；

7.有温度控制功能，最高温度75℃或以上，温度精准度：±1℃；

8.有独立于96深孔板的洗脱模块，洗脱模块同时有加热和制冷模块，产物可设置低温保存，低温至4℃，维持样本的生物活性；

9.含中文、英文在内9种语言彩色图形化用户界面，实时显示温度和实验进程信息，倒计时显示，可独立使用，无需电脑；

10.主机内置程序分类管理功能，至少具有200个程序存储空间；

12.提供专门的磁珠纯化配套软件，可由用户独立，自由编程，或导入现成试剂盒运行程序，还可导出并保存纯化程序、可由用户优化设置程序步骤，输出运行报告，具有样本及耗材信息管理和追溯功能，具有用户管理权限设置功能，提供10种以上不同规则，灵活自定义用户权限，可配备条码阅读器；

13.振荡模式：至少5种混匀速度方式与时间自由循环组合，有磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置；

14.试剂开放并兼容用户自定义实验方案：兼容进口或国产磁珠试剂；

15.可提供原厂预分装试剂盒；

16.内置紫外灯用于方便、有效的杀菌；

17.提供原厂技术支持和售后服务；

18.具有CE认证，具有CDFA国家级医疗器械注册证；

19.要求在签订合同后三十天内完成供货。